红外测温仪的安装要求

红外测温仪在现场使用时因安装不当造成故障率高、测温不准、温度波动大、红外测温仪使用寿命缩短和莫名其妙的故障。所以正确安装是使用红外测温仪的前提。

红外测温仪安装时应尽量远离高温、中高频设备、变频电动机、电焊机和大功率电动机。远离这些强电磁辐射的设备。

红外测温仪安装时应和被测目标面尽量保持垂直，将镜头垂直正对发热体。

红外测温仪用在中高频加热设备时应尽量远离中高频加热线圈，最好距离中高频加热线圈1米以上。红外测温仪不要直接安装在中高频加热设备的金属支架上，因中高频加热设备工作时产生的超强电磁辐射，使附近的金属支架会感应到感生电压，用测电笔测金属支架测电笔测会亮，手摸电人。

红外测温仪的输出电缆，应远离动力线、变频电机线和大功率设备电缆，最好保持1米距离。红外测温仪的输出电缆的屏蔽层要良好的接入大地。如有条件红外测温仪的输出电缆穿入金属管内，金属管之间用电线连接。穿金属管可防挤压和抗电磁干扰。